# DERMALIGHT 80 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Прибор dermalight 80 – это устройство медицинского назначения, которое излучает ультрафиолетовые лучи, предназначено для использования в мобильных условиях. Прибор DERMALIGHT 80 комплектуется лампами UV-A или UV-B-311 нм, что позволяет использовать его для разных лечебных процедур при разных показаниях. Кроме того, эти лампы излучают немного безвредного света видимого диапазона.

Показания для применения. Ввиду последних достижений фотодерматологии, успешным может быть лечение таких заболеваний:

UV-B-311нм; UV-A. ##### Псориаз; ##### Витилиго; ##### Гнездовая аллопеция.; ##### Атопические дерматиты или нейродерматит; ##### Прыщи.. рекомендации для DERMALIGHT 80 UV-B; рекомендации для DERMALIGHT 80 UV-A.

Простое и универсальное использование прибора dermalight 80 достигается благодаря его малому весу и удобной форме. Обработка кожи на голове (обычно это сложная процедура) выполняется легко с помощью съёмной насадки–гребня. Ни в коем случае не включайте прибор dermalight 80, не надев защитные очки. Ультрафиолетовое излучение может повредить ваши глаза! ### РАБОТА УСТРОЙСТВА Включите прибор dermalight 80 в розетку сети питания (230 В/50 Гц). Используйте прибор dermalight 80 с питанием лишь из должным образом установленной розетки. Вилка должна находиться в розетке исключительно в горизонтальном положении. Это позволит предотвратить возможность её самовольного выпадения из розетки. (Вы можете также использовать вилки с тремя штырями). Включают / выключают dermalight 80 тумблером, расположенным сверху на приборе. После включения прибора, на протяжении 30 секунд лампа приходит в рабочее состояние, она даёт равномерное излучение. Прибор dermalіght 80 готов к работе сразу же, как только загорится лампа, т.е. периода разогрева лампы нет. ### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ГРЕБНЯ Для того, чтобы воспользоваться прибором dermalight 80 с насадкой–гребнем, вставьте насадку из передней части прибора так, чтобы выступления на гребенке зафиксировались в пазах прибора dermalight 80. Насадка установлена правильно, если четыре направляющих ребра гребня окажутся внутри направляющих пазов прибора dermalight 80. Логотип “dr. honle” должен находиться спереди на приборе dermalight 80. ### УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Прибор dermalight 80 предназначен для использования в сухом помещении с температурой воздуха, которая никогда не должна превышать 45°C. Защищайте прибор от действия паров химикатов и никогда не используйте его в потенциально взрывоопасной атмосфере. Прибор можно использовать под любым углом.

Прибор dermalight 80 может использоваться для местного облучения небольших ограниченных участков кожи по всему телу, в морщинах и на коже головы.

Противопоказания.

В связи с тем, что нет опыта использования этого прибора в случае беременности, сеансы ультрафиолетовой обработки кожи можно принимать лишь после консультации с вашим врачом.

Противопоказания по использованию этого прибора такие:

- Гипертиреоз;

- Красная волчанка;

- Опухолевые изменения кожи;

- Болезненная повышенная чувствительность к свету (например, пигментная ксеродерма);

- Порфириновая болезнь;

- Флоридний туберкулёз или другие флоридные процессы;

- Одновременное лечение с потенциальным повреждением кожи или повышением фоточувствительности кожи.

## ИНФОРМАЦИЯ К ЛЕЧЕНИЮ Показания для применения: ##### Псориаз; ##### Витилиго; ##### Гнездовая аллопеция. Минимальная фототоксичная доза зависит от типа кожи и у разных пациентов разная. Классы типа кожи пациента должен определить врач. Значения, приведённые ниже, следует считать стандартными, и врач должен их корректировать в каждом случае отдельно. Для того, чтобы получить стабильную интенсивность излучения, прибор следует включить примерно за 30 секунд до начала лечебного сеанса. Для достижения успеха в лечении важно предварительно почистить кожу, то есть снять с неё, например, шелушение или перхоть. Ради простоты мы приводим ниже пример кожи типа 2 (эта кожа характерна для большинства жителей Центральной Европы). Ориентировочные значения для кожи типа 2, первый сеанс: - приблизительно 60 секунд обработки для каждой облучаемой части тела; - приблизительно 5 - 6 минут для всей кожи головы, покрытой волосами. Длительность первой обработки кожи головы, покрытой волосами, зависит от плотности покрытия волосами и толщины волос. Назначение гребня – разделить волосы и создать условия для обработки кожи ультрафиолетовым излучением. Ориентировочное значение повышения экспозиции для кожи типа 2 составляет 25% - 30% длительности предыдущего сеанса. Ориентировочные значения для максимального времени конечной экспозиции (в завершение лечения облучением) такие: - приблизительно 3 - 4 минуты обработки для каждой облучаемой части тела; - 2 раза по 20 минут для всей кожи головы (т.е. один раз утром и один вечером). Очки защиты от ультрафиолета гарантируют 100% защиту глаз, и их следует носить всё время на протяжении сеанса лечения (в случае поломки или утраты очки можно приобрести отдельно). На лбу и на ушах используйте солнцезащитный лосьон с высокой степенью защиты (не меньше 15). По мере старения лампы, интенсивность её излучения снижается. Поэтому нужно увеличивать длительность сеанса на 10 – 20 % после каждых 200 – 300 часов работы лампы. Не забудьте соответственно уменьшить длительность сеанса, если замените лампу новой. Для достижения более равномерного облучения мы рекомендуем во время сеанса облучения кожи головы расчесывать волосы с правой стороны на левую, а затем наоборот с левой стороны на правую. Для защиты рук от ультрафиолета, надевайте перчатки. ## РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕЧЕНИЮ Определять начальную длительность сеанса и увеличивать или уменьшать длительность сеанса должен врач.

Пример 1: Псориаз кожи головы.

Лечение; Ультрафиолетовым излучением в диапазоне UV-B-311 нм. Прибор; DERMALIGHT 80 UV-B с насадкой-гребнем. Тип кожи пациента; 2 (среднеевропейский). Расстояние до кожи во время сеанса; Приблизительно 2 - 3 см (автоматически задаётся насадкой-гребнем). Продолжительность первого сеанса; 5 - 6 минут для всей кожи головы с волосами. Увеличение продолжительности облучения при каждом следующем сеансе; Приблизительно 20% - 30% от продолжительности предыдущего сеанса. Максимальное время сеанса; 2 раза по 20 минут для всей кожи головы (т.е. один раз утром и один вечером) каждый курс. Продолжительность лечения<; 4 - 6 недель; в серьёзных случаях дольше. Частота облучения; 4 - 7 раз в неделю.

Пример 2: Псориаз отдельных участков кожи.

Лечение; Ультрафиолетовым излучением в диапазоне UV-B-311 нм. Прибор; DERMALIGHT 80 UV-B с насадкой-гребнем. Тип кожи пациента; 2 (среднеевропейский). Расстояние до кожи во время сеанса; Приблизительно 2 - 3 см. Продолжительность первого сеанса; Приблизительно 45 - 60 секунд на каждый обрабатываемый участок. Увеличение продолжительности облучения при каждом следующем сеансе; 20% - 30% от продолжительности предыдущего сеанса. Максимальное время сеанса; 3 - 4 минуты на каждый обрабатываемый участок. Продолжительность лечения; 3 - 4 недели; в серьёзных случаях дольше. Частота облучения; 4 - 5 раз в неделю.

Пример 3: Лечение витилиго.

Расстояние: 3 см, используйте насадку-гребень который держит дистанцию. Насадка-гребень не влияет на лечение. Частота: 3 раза в неделю.

Сеанс; Доза (мДж/см2); Продолжительность сеанса. 1; 70; 20 сек. 2; 140; 40 сек. 3; 210; 1 мин. 4; 280; 1 мин 20 сек. 5; 350; 1 мин 40 сек. 6; 420; 2 мин. 7; 490; 2 мин 20 сек. 8; 560; 2 мин 40 сек. 9; 630; 3 мин. 10; 700; 3 мин 20 сек. 11; 770; 3 мин 40 сек. 12; 840; 4 мин. 13; 910; 4 мин 20 сек. 14 и дальнейши сеансы; 980; 4 мин 40 сек.

Максимальное время облучения: 4 мин 40 сек. Если возникает раздражение кожи, сократите время облучения приблизительно на 20 секунд. Увеличте время облучения лишь после двух последующих сеансов.