Ультрафиолетовая лампа "Провит"

UVB 311 нм

Инструкция по эксплуатации

Уважаемые дамы и господа,

"Провит" — это удобный и экономичный прибор, который используется для лечения различных болезней кожи. Мы надеемся, что вы, как и другие пользователи, останетесь довольны им. Чтобы достичь наилучших результатов, старайтесь точно выполнять нижеследующие инструкции.

С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Чернов, администратор портала "Про Витилиго"

- Содержание

- Информация по технике безопасности	2

- Описание прибора	4

  - Общие положения	4

  - Комплект поставки	4

- Работа прибора	5

  - Условия использования	5

  - Электромагнитная совместимость	5

- Применение и лечение	6

  - Области применения	6

  - Информация о лечении	6

  - Рекомендации по лечению	8

- Обслуживание прибора	10

  - Чистка лампы	10

  - Запчасти и аксессуары	10

- Ремонт и приобретение запчастей	11

- Технические данные	12

- Гарантия и ответственность производителя	13

- Защита окружающей среды	14

- Приложение: Дневник пациента

1. Информация по технике безопасности

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию!

"Провит" излучает интенсивные ультрафиолетовые лучи, которые при неправильном использовании прибора (особенно при передозировке ультрафиолетом) могут нанести вред здоровью — привести к ожогам кожи, конъюнктивиту и кератиту (повреждению сетчатки глаза). О таких случаях следует обязательно сообщить лечащему врачу.

Ни в коем случае не используйте прибор без очков, которые защищают от ультрафиолетового излучения!

Лечение осуществляйте согласно с приложенной инструкцией по эксплуатации или с рекомендациями врача.

Ни в коем случае не используйте прибор в ванне, или если его корпус или кабель питания повреждены!

Лечение с помощью "Провита" окажется безопасным, а сам прибор прослужит долго, если вы будете придерживаться правил техники безопасности.

Необходимо также выполнять правила предотвращения несчастных случаев при использовании прибора.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для врачей и клиник

Оператор (врач) должен регулярно проверять работу персонала, который пользуется "Провитом".

Перед началом использования необходимо:

- выполнить правила техники безопасности и нормативы, направленные на предотвращение несчастных случаев;

- ознакомиться с правилами техники безопасности и предупреждениями, описанными в данной инструкции, и постоянно их выполнять.

Возможные опасности

"Провит" сконструирован с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами безопасности. Его следует использовать исключительно по назначению и только тогда, когда прибор находится в рабочем состоянии.

Неправильное использование может создать угрозу для здоровья пользователя и/или третьих лиц (в том числе повреждение кожи и глаз), а также привести к повреждению самого прибора и другой собственности.

Любые неполадки, которые могут повлиять на безопасность прибора, следует немедленно исправить.

Надлежащее использование

Прибор излучает ультрафиолетовые лучи, которые используются для лечения болезней кожи. Любое другое использование этого прибора считается неправильным и может оказаться опасным.

Оператор может использовать данное оборудование лишь при условии постоянного выполнения всех инструкций по эксплуатации. Невыполнение этого требования приведет к прекращению действия гарантии на прибор и может сказаться на успешности лечения.

Оператор берет на себя обязательство придерживаться графика проверки и обслуживания, заменять изношенные части (например, лампы) и выполнять связанные с этим работы.

# Информационный портал "Про витилиго" не несет ответственность за любой вред, причиненный неправильным использованием данного прибора.

# Надлежащее использование прибора включает:

# соблюдение всей информации, которая содержится в инструкции;

# соблюдение графика проверок и обслуживания;

# соблюдение общих и специальных правил техники безопасности, которые содержатся в данной инструкции, а также действующие нормативы, направленные на предотвращение несчастных случаев.

# 2. Описание прибора

## 2.1. Общие положения

"Провит" — это устройство медицинского назначения, рассчитанное на использование в мобильных условиях. Его лампа излучает ультрафиолет в диапазоне UVB и немного безвредного света видимого диапазона.

"Провит" прост и универсален в использовании, поскольку имеет небольшой вес и удобную форму.

Ни в коем случае не включайте прибор, не надев защитные очки. Ультрафиолетовое излучение может повредить ваши глаза!

## 2.2. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- прибор "Провит" со шнуром питания;

- инструкция по эксплуатации с дневником пациента;

- очки для защиты глаз от ультрафиолетового излучения;

- таймер с жидкокристаллическим дисплеем.

# 3. Работа прибора

Включите прибор в розетку сети питания 230 В, 50 Гц. Вилка должна находиться в розетке в горизонтальном положении и быть хорошо зафиксированной (при необходимости вы можете использовать вилки с тремя штырями).

Включать/выключать "Провит" необходимо тумблером, расположенным на шнуре. После включения, в течение 30 секунд лампа приходит в рабочее состояние и начинает давать равномерное излучение.

## 3.1. Условия использования

Прибор предназначен для использования в сухом помещении с температурой воздуха, которая не должна превышать 45 °C.

Защищайте прибор от действия паров химикатов и никогда не используйте его во взрывоопасной атмосфере.

Прибор можно использовать под любым углом.

## 3.2. Электромагнитная совместимость

Ультрафиолетовая лампа "Провит" использует энергию высокой частоты, уровень высокочастотного излучения очень низкий, и влияния на электрические приборы, которые находятся рядом, не оказывается. Магнитное поле отвечает типовым показателям для офисного и клинического оборудования.

Не следует использовать портативные и мобильные радиоустройства на близком расстоянии от прибора. Это относится и к кабелям, рекомендованное безопасное расстояние для которых указано в приведённой ниже таблице:

| Номинальная мощность приёмника | Безопасное расстояние для различных частот, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.150-80 МГц | 80-800 МГц | 800-2,5 ГГц |
| 0,01 | 0,03 | 0,03 м | 0,07 |
| 0,1 | 0,11 | 0,11 м | 0,22 |
| 1 | 0,35 | 0,35 м | 0,70 |
| 10 | 1,11 | 1,11 | 2,21 |
| 100 | 3,50 | 3,50 | 7,00 |

# 4. Применение и лечение

## 4.1. Области применения

С помощью "Провита" можно проводить лечение ультрафиолетом, основываясь на показаниях врача. Успешной может быть терапия следующих заболеваний:

- псориаз;

- витилиго;

- гнездовая алопеция.

- Прибор можно использоваться для местного облучения небольших ограниченных участков кожи по всему телу и на коже головы.

- Противопоказания

- Статистики об использовании данного прибора во время беременности нет, поэтому лучение следует проводить лишь после консультации с врачом.

- Применение прибора противопоказано в следующих случаях:

- гипертиреоз;

- красная волчанка;

- опухолевые изменения кожи;

- повышенная чувствительность к свету (например, пигментная ксеродерма);

- порфириновая болезнь;

- флоридный туберкулез или другие флоридные процессы;

- одновременное лечение с потенциальным повреждением кожи;

- фоточувствительность кожи.

## 4.2. Информация о лечении

Минимальная фототоксичная доза зависит от типа кожи и для каждого пациента своя. Приведенные ниже значения — стандартные, должны быть корректированы врачом в каждом случае отдельно.

Чтобы получить стабильную интенсивность излучения, прибор следует включить примерно за 30 секунд до начала сеанса. Предварительно необходимо почистить кожу — убрать шелушение, перхоть и т. п.

Ориентировочные значения для кожи типа 2 (наиболее часто встречается у жителей Центральной Европы), первый сеанс:

- около 60 секунд на обработку каждого участка и около 5-6 минут для всей кожи головы, покрытой волосами;

- повышение экспозиции — 25-30%;

- максимальное время экспозиции — 3-4 минуты для каждого участка или 2 раза по 20 минут для кожи головы, покрытой волосами.

Длительность первой обработки кожи головы зависит от плотности волосяного покрова и толщины волос. Перед началом лечения разделите волосы и создайте условия для обработки кожи (см. раздел "Рекомендации по лечению").

В случае передозировки (заметные ожоги или сильное покраснение кожи) сократите длительность облучения или прекратите лечение.

- Очки, входящие в комплект, гарантируют 100% защиту глаз, и их следует носить на протяжении всего сеанса лечения. Очки можно приобрести непосредственно на информационном портале "Про Витилиго" (см. раздел "Запчасти и аксессуары").

- На лбу и на ушах используйте солнцезащитный лосьон с высокой степенью защиты (≥15).

- По мере старения лампы интенсивность ее излучения снижается. Следовательно, вам необходимо увеличивать длительность сеанса на 10-20% после 200-300 часов работы лампы. Не забудьте соответственно уменьшить длительность сеанса, если замените лампу новой.

Для достижения более равномерного облучения мы рекомендуем во время облучения кожи головы расчесывать волосы с правой стороны на левую, а затем наоборот. Для защиты рук от ультрафиолета, надевайте перчатки.

- Характеристики типов кожи

| Тип кожи | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Светлая кожа, рыжие или светлые волосы, голубые или зеленые глаза, веснушки, всегда быстро получают солнечные ожоги; почти не приобретает бронзового цвета, даже после повторных сеансов (Кельтский тип). |
| 2 | Светлые волосы, голубые, серые или зеленые глаза; почти всегда имеет солнечные ожоги, умеренно бронзовый загар после повторных сеансов (светлокожий европейский тип). |
| 3 | Светлые каштановые или коричневые волосы, карие глаза; солнечные ожоги появляются умеренно часто, после повторных сеансов бронзовый цвет кожи усиливается (темнокожий европейский тип). |
| 4 | Темные коричневые или черные волосы, карие глаза; солнечные ожоги бывают редко, быстро появляется четкий бронзовый цвет (средиземноморский тип). |

## 4.3. Рекомендации по лечению

Определять начальную длительность сеанса и увеличивать или уменьшать длительность сеанса должен врач.

Лечение псориаза на голове

| Тип лечения | UVB 311 нм (узковолновая УФ-терапия) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | "Провит" |  |  |  |
| Расстояние до участка, см | 2-3 |  |  |  |
| Время первого сеанса, мин | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение экспозиции | 20-30% при каждом последующем сеансе |  |  |  |
| Максимальное время сеанса (вся кожа головы, один раз утром и один вечером), мин | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
|  | 17 | 20 | 23 | 27 |
| Продолжительность курса | 4-6 недель, возможно и дольше |  |  |  |
| Частота обработки | 4-7 раз в неделю |  |  |  |

Если на коже появится раздражение, необходимо уменьшить время облучения на 2-3 минуты. Увеличить время можно только после двух последующих сеансов.

Лечение псориаза на теле

| Лечение | UVB 311 нм (узковолновая УФ-терапия) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор | "Провит" |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до участка, см | 2-3 |  |  |  |  |  |  |
| Время первого сеанса, сек | Тип 1 | Тип 2 |  | Тип 3 |  | Тип 4 |  |
|  | 30-45 | 45-60 |  | 60-75 |  | 75-90 |  |
| Увеличение экспозиции | 20-30% при каждом последующем сеансе |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное время сеанса (на каждый участок), мин | Тип 1 |  | Тип 2 |  | Тип 3 |  | Тип 4 |
|  | 2-3 |  | 3-4 |  | 4-5 |  | 5-6 |
| Продолжительность курса | 3-4 недели, возможно и дольше |  |  |  |  |  |  |
| Частота обработки | 4-5 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |

Если на коже появится раздражение, необходимо уменьшить время облучения на 15-30 секунд. Увеличить время можно только после двух последующих сеансов.

Лечение витилиго

Расстояние до участка: 3 см

Частота обработки: 3 раза в неделю.

| Сеанс | Длительность, мин:сек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 |
| 1. | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 |
| 2. | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 |
| 3. | 00:45 | 01:00 | 01: 15 | 01:30 |
| 4. | 01:00 | 01:20 | 01:40 | 02:00 |
| 5. | 01:15 | 01:40 | 02:05 | 02:30 |
| 6. | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
| 7. | 01:45 | 02:20 | 02:55 | 03:30 |
| 8. | 02:00 | 02:40 | 03:20 | 04:00 |
| 9. | 02:15 | 03:00 | 03:45 | 04:30 |
| 10. | 02:30 | 03:20 | 04:10 | 05:00 |
| 11. | 02:45 | 03:40 | 04:35 | 05:30 |
| 12. | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 |
| 13. | 03:15 | 04:20 | 05:25 | 06:30 |
| 14 и далее | 03:30 | 04:40 | 05:50 | 07:00 |

Если на коже появится раздражение, необходимо уменьшить время облучения на 15, 20, 25 или 30 секунд для 1, 2, 3 или 4 типа кожи соответственно. Увеличить время можно только после двух последующих сеансов.

5. Обслуживание прибора

Ежедневно проверяйте очки на наличие трещин и загрязнений, а также корпус — на наличие повреждений. После 300 часов работы (каждые 2-3 года использования в частных условиях) замените лампы.

Каждые 2 года обслуживайте прибор в сервисном центре, имеющем право выполнять подобные работы (касается только коммерческих потребителей).

Перед началом чистки прибора обязательно выключите его из сети питания!

5.1. Чистка лампы

- Ни в коем случае не вытирайте лампу и стекло сухой тканью. Для чистки запыленной или загрязненной поверхности используйте влажную мягкую ткань или губку. Добавьте в теплую воду немного средства для мытья посуды.

- Пригодны также средства для чистки пластиковых изделий, которые предотвращают накопление статического электричества.

- Ни в коем случае не чистите прибор дезинфицирующими концентратами или растворителями, содержащими спирт.

- 5.3. Запчасти и аксессуары

- В наличии имеются следующие запчасти и аксессуары:

- Лампа, работающая в диапазоне UVВ 311 нм;

- Корпус прибора;

- Очки для защиты от ультрафиолета на резинке;

- Таймер с функцией выключения.

- По их стоимости и условиям приобретения обращайтесь по контактам, указанным ниже.

- 6. Ремонт и приобретение запчастей

За гарантийным обслуживанием, ремонтом и приобретением запчастей обращайтесь по следующим координатам:

Информационный портал "Про Витилиго"

Адрес: 	Россия, Санкт-Петербург

Телефон: 	+7 (904) 649-55-00

Почта: 	support@provitiligo.com

Сайт: 	www.provitiligo.com

По причинам безопасности заказать ремонт или приобрести запасные части можно лишь на информационном портале "Про Витилиго". Приобретенные в других местах запчасти могут стать причиной прекращения гарантийного обслуживания.

# 7. Технические данные

| Параметры сети | 230 В, 50 Гц |
| --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 9 или 11 Вт |
| Лампа | UVB 311 нм (PL-S 9W/01), 1 шт |
| Размеры (длина x ширина x высота), мм | 295 x 65 x 65 мм |
| Вес (с кабелем питания) | 850 г |
| Размер окна, откуда выходит излучение | 110 x 40 мм |
| Рабочая температура | 5-45 °C |
| Срок службы, лет | 6 |

## Все технические характеристики прибора могут быть изменены.

Эксклюзивный поставщик:

Информационный портал "Про витилиго"

Адрес: 	Россия, Санкт-Петербург
Телефон: 	+7 (904) 649-55-00

8. Гарантия и ответственность производителя

Гарантия на прибор — 12 месяцев (не касается ламп). Гарантия не распространяется на случаи нанесения вреда здоровью людей или повреждения собственности, если это вызвано любой из следующих причин:

- использование прибора не по назначению;

- несоблюдение правил сборки, введения в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживания прибора, приведенных в инструкции;

- использование прибора с дефектными и/или не работающими защитными устройствами и оборудованием для обеспечения безопасности;

- внесение не согласованных изменений в конструкцию прибора;

- неадекватный контроль износа частей;

- выполнение ремонта лицами, не имеющими соответствующих полномочий;

- аварии, вызванные сторонними предметами или волей Бога.

# 9. Защита окружающей среды

Ультрафиолетовые лампы содержат вещества, которые могут нанести вред окружающей среде. Просьба не выбрасывать использованные лампы вместе с бытовым мусором — их следует сдавать в приемные пункты для утилизации.

"Провит" рассчитан на длительный срок бесперебойной работы. Если у вас исчезла потребность в последующем использовании прибора, не выбрасывайте его вместе с бытовым мусором. Верните прибор вашему дилеру, который обеспечит их утилизацию без вреда окружающей среде.

Информационный портал "Про Витилиго"

Адрес: 	Россия, Санкт-Петербург

Телефон: 	+7 (904) 649-55-00

Почта: 	support@provitiligo.com

Сайт: 	www.provitiligo.com